LDL-Kolesterol, P- (Architect)

# Koder

## Rapportnamn

P-LDL-kolesterol
P-LDL/HDL

## Synonym

LDL

## Beställningskod

-BLIPID, vilken innehåller Kolest-LDL och LDL/HDL (beräknas om även HDL-kolesterol är beställt på provet).
När remissen sparas kontrollerar Flexlab om triglycerider är beställt. Om ej beställs automatiskt Lipemi (indexmätning för lipider).

## Instrumentkod

KOLLDL

## NPU-kod/EDI-kod

LDL-Kolesterol: NPU01568, som EDI-kod används XKOLLDL
LDL/HDL: NPU04146

# Provmaterial

## Typ av provmaterial

Ven-, kapillärblod.

## Typ av provrör och tillsatser

PST- och SST-rör, gelrör, rör utan tillsats, rör med heparintillsats.

## Provvolym

1 mL serum/plasma vid standardutförande. 
Instrumentet tar 2 µL prov. Dessutom tar instrumentet 5,3 µL för
indexmätningen. Vid första provuppsuget tas 8 µL extra som slask. 
Tillkommer cirka 30 µL dödvolym.

## Provberedning och förvaring

Ocentrifugerat blodprov bör förvaras i rumstemperatur.

Inom fem timmar efter provtagningen bör serum/plasma vara 
avskilt från blodkropparna, utom för centrifugerat SST-rör som
kan förvaras 2 dygn vid 2-8°C, centrifugerat PST-rör 1 dygn.

Centrifugering sker vid minst 1300 g i 10 minuter, för PST- och SST-rör rekommenderas 2000 g, alternativt 2400 g i 7 minuter.

Serum/plasma kan förvaras 6 dygn vid 2 - 8°C. Provet bör ej frysas.

# Utförande

Lipemiska prov analyseras utan förbehandling, oavsett lipemigrad.

På prov med triglycerider mer än 14,7 mmol/L ska LDL-kolesterol inte analyseras. Korrekt kommentering sker med hjälp av en validerings-regel i FlexLab (serumindexregel).

Om tri inte är beställt kommer LDL-resultatet att fastna i TEK med larmet ”Aut Time Out” trots att automatvalideringen är på. Kontrollera resultatet på serumindex lipemi: 
a/ Om Lipemi är ≤ 0,7 kan LDL-resultatet godkännas. 
b/ Om lipemi är ≥ 0,8 kontrollera om provet ser lipemiskt ut. Om inte,        godkänn LDL. 
c/ Om lipemiskt, kör tri, och kommentera eventuellt LDL manuellt, se under svarsrutiner.

Se utförandebeskrivningar ”Architect....”.

# Felkällor

Ultracentrifugering ger falskt låga värden.
Citratplasma får inte användas.

## Interferenser

Ingen interferens vid hemolys upp till 5 g/L, okonjugerat respektive 
konjugerat bilirubin upp till 342 µmol/L, gammaglobuliner upp till 5000 mg/dL samt askorbinsyra upp till 50 mg/dL.

Triglycerider över 14,7 mmol/L stör, analysen utförs ej.

# Svarsrutiner

Enhet mmol/L.
Resultat lämnas ut med 2 decimaler upp till 1 mmol/L, 1 decimal upp till 20 mmol/L, därefter utan decimal. 
Resultat mindre än 0,1 mmol/L lämnas automatiskt ut som < 0,1 mmol/L.

Om samtidig beställning sker av både HDL-kolesterol och LDL-kolesterol beräknas och utsvaras kvoten LDL/HDL av FlexLab. Kvotens resultat svaras ut med en decimal.

På prov med triglycerider mer än 14,7 mmol/L ska LDL-kolesterol inte analyseras. LDL-kolesterol ges resultatet TSEKOM samt analyskommentaren KE118 ”Det höga triglyceridvärdet stör LDL-kolesterol-analysen varför denna ej utföres”.

## Referensintervall

LDL-kolesterol:

Vuxna:
18 – 30 år:	1,2 – 4,3 mmol/L
31 – 50 år:	1,4 – 4,7 mmoL/L
51 år - :	2,0 – 5,3 mmoL/L

barn:
flickor:
1 vecka – 5 mån:	0,45 – 2,2 mmol/L
6 mån – 8 år:	0,70 – 2,6 mmol/L
9 – 17 år:	1,2 – 5,0 mmol/L

pojkar:
1 vecka – 5 mån:	0,54 – 2,4 mmoL/L
6 mån – 8 år:	0,83 – 2,8 mmoL/L
9  - 17 år:	1,1 – 3,6 mmol/L

LDL/HDL: Svaren åtföljs av en fast analyskommentar ”Referensintervall eller etablerade målvärden vid behandling saknas”.

## Referensurvalsgrupp

Vuxna enligt NORIP.
Barn:
1 vecka – 5 mån: se referenslista nr 3.
6 mån – 17 år: se referenslista nr 4.

# Utrustning

## Instrument

Architect c8000 respektive c16000 från Abbott.

# Reagens

## Kemikalier / Kit

DLDL, kat.nr: 1E31-20, från Abbott. Förvaras vid 2-8°C.

Reagens 1 innehåller MES-buffert pH 6,3; askorbinsyraoxidas, 
< 3000 U/L; peroxidas, < 1300 ppg U/L; detergent 1, < 1,0%; kolesteroloxidas, < 1500 U/L; kolesterolesteras, < 1500 U/L; 
4-aminoantipyrin, < 0,01%.
Reagens 2 innehåller MES-buffert pH 6,3; detergent 2, < 1,0%;
N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin dinatrium (DSBmT), < 1,0 mmol/L.

En förpackning innehåller cirka 450 tester.
Reagensen är färdiga att använda.
Reagensvolym R1: 200 µL, R2: 67 µL.

För övriga lösningar se utförandebeskrivning ”Allmänna lösningar för Biokemi och Provmottagningen”.

## Riskbedömning

Reagenset innehåller inga miljö- eller hälsofarliga ämnen, men kan ge allergi vid hudkontakt. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

# Kalibrering

## Kalibrator

Analysen standardiseras med Lipid multiconstituent calibrator, kat.nr: 5P56-01, från Abbott. 
Som blank används vatten, vilket levereras automatiskt till kyvett via provnålen.

För beredning och förvaring, se utförandebeskrivning ”Architect, handhavande av kalibratorer".

## Spårbarhet

CDC, referensmetod för LDL-C.

# Kvalitetskontroll

## Internkontroll

Liquicheck Unassayed Chemistry Control nivå 1 (Bio-Rad, 	humant ursprung, ca 1,5 mmol/L), samt Autonorm Liquid Human nivå 2 (Sero, humant ursprung, ca 4 mmol/L).

För beredning, förvaring och frekvens, se utförandebeskrivning
"Architect, handhavande av kontroller".

För ny batch av kontroller analyseras den under minst fem dagar, helst med flera instrument varje gång.

## Externkontroll

EQUALIS allmän kemi, en gång/månad.

# Indikation/Medicinsk betydelse/Användningsområde

Bör ingå i utredning av primära och sekundära hyperlipoproteinemier och vid bedömning av kardiovaskulär risk.

Det kolesterol som transporteras i plasma är dels esterifierat med långkedjiga fettsyror (ca 70 %), medan ca 30 % är oförestrat.
Huvuddelen av plasmakolesterolet (60-70 %) transporteras i LDL-fraktionen, medan 25-35 % förekommer i HDL-fraktionen.
Mindre mängder kolesterol finns i kylomikronerna och VLDL.

Uttalade ökningar i koncentration av plasmakolesterol förklaras främst av förändringar i LDL-kolesterol men separat bestämning av HDL-resp. LDL-kolesterol föredras för adekvat bedömning av kardiovaskulär risk.

Förhöjda LDL-nivåer förekommer bl a vid familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi. Måttligt ökad LDL-nivå i plasma uppträder sekundärt vid åtskilliga tillstånd, t ex hypotyreos, lever- och njursjukdomar.
Vid bedömning av kardiovaskulär risk ska HDL bestämmas tillsammans med LDL för beräkning av LDL/HDL-kvoten. Ett ännu bättre alternativ för bedömning av blodlipidstatus anses kvoten apolipoprotein B/apo-lipoproteinA1 vara.

# Metodprincip

Specifik mätning av LDL-kolesterol efter frisättning av LDL-kolesterol med ett unikt detergent.
Detergentet i reagens 1 lösliggör endast icke-LDL-partiklar. Det kolesterol som frigörs konsumeras av kolesterolesteras och kolesteroloxidas i en färglös reaktion. 
Detergentet i reagens 2 lösliggör de återstående LDL-partiklarna. Vid närvaro av ett kromogen producerar enzymreaktionen med LDL en färg som står i proportion med mängden LDL-kolesterol i provet.
Absorbansen mäts vid 548 nm.

## Mätintervall

0,03 – 20,69 mmol/L.

Vid högre resultat späder instrumentet automatiskt provet 1:2 och analyserar om det.
Är provet fortfarande för högt (>42 mmol/L) beställ instrumentets 
nästa spädning, 1:5.
Vid fortsatt >-larm (>103 mmol/L) späds provet manuellt med 0,15 mol/L NaCl.

## Storhet

Substanskoncentration.

# Mätosäkerhet

Rutiner för hur mätosäkerheten tas fram beskrivs i Verksamhetshandboken kapitel 6. Mätosäkerhet vid två nivåer och uppföljningsperiod finns angivet i ett separat dokument för hela KKF.

# ”Bra att veta”

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 1:2005, önskvärd nivå LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L (vid mycket hög risk < 2,5 mmol/L).

Analysnummer 2840.

# Hänvisningar

## Referenser

- Kitdokumetation från Abbott. Aktuell insert, se metodpärm.

- Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, åttonde årgången, sid 350-351.

- Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric reference intervals. 6th ed. Washington, DC: AACC Press, 2007.

- Aldrimer M, Ridefelt P, Rödöö P, Niklasson F, Gustafsson J, Hellberg D. Reference intervals on the Abbot Architect for serum thyroid hormones, lipids and prolactin in healthy children in a population-based study. Scand J Clin Lab Invest 2012; 72: 326-32.

## Valideringar

G:\KKF\Kvalitetsledningssystem\Metodvalideringar\Aktuella\Architect\Kolesterol LDL (P-) – Architect Falun 0412xx.xls och Kolesterol LDL (P-) – Architect rutin Rochemetod – 0609xx.xls.

# Dokumenthistorik

| Version | Orsak / ändring | Senast ändrad av |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2005-01-24: Direktmetod. Ersätter beräkning med Friedewalds formel. Körs på Architect c8000 med Rochereagens 03030067. Kalibrator cfas lipid, 12172623, från Roche. Kontroll Liquicheck Nordic Unassayed Chemistry plus CRP (Bio-Rad) samt Autonorm Liquid Human nivå 2 (Medinor). | Birgitta Wande |
| 1.1 | 2005-10-03: Tidigare referensintervall: <3,0 med kommentar att det är en medicinsk beslutsgräns. Ändrar referensurvalsgrupp till Läkemedelsverkets behandlings-rekommendation 1:2005, alltså samma siffror, men tar bort kommentaren. | Birgitta Wande |
| 1.2 | 2007-02-22: Bytt till Abbotts reagens 1E31-20 samt Abbotts kalibrator 1E31-02. | Birgitta Wande |
| 1 | Införd i Centuri | Anders Edström |
| 2 | Omskriven till Centurirmall | Birgitta Wande |
| 3 | Ändrat referensintervall för vuxna, lagt till barnreferensintervall. | Birgitta Wande |
| 4 | Lagt till serumindex lipemi | Birgitta Wande |
| 5 | Bytt från separat kalibrator till mulitlipidkalibrator | Birgitta Wande |