Kreatinin, P- (Architect)

# Koder

## Rapportnamn

P-Kreatinin

## Synonym

Kre

## Beställningskod

Kreatinin eller KRE. När remissen sparas beställs automatiskt Hemolys (indexmätning för hemolys) samt eGFR(Krea).
KREDT för dialysat
KREDR för dränagevätska
KRE- för udda kroppsvätskor.
KRE1DT, KRE2DT, KRE3DT; KRE4DT respektive KRE5DT för dialysat-
påse 1 till 5.

## Instrumentkod

KRE

## NPU-kod/EDI-kod

KRE: NPU04998
KREDT: NPU10043
KREDR: NPU-kod finns ej, som EDI-kod används XKREDR
KRE-: NPU-kod finns ej, som EDI-kod används XKREX
MDRD: NPU-kod finns ej, som EDI-kod används XMDRD
eGFR(Krea): NPU-kod finns ej, som EDI-kod används XGFRKREA.

# Provmaterial

## Typ av provmaterial

Ven-, kapillärplasma/serum, dialysat (efter patient), dialysvätska (före patient), dränagevätska, eventuellt artärblod och övriga kroppsvätskor (ej faeces).

## Typ av provrör och tillsatser

PST- och SST-rör, gelrör, rör utan tillsats, rör med heparintillsats.
Rör med EDTA-tillsats rekommenderas inte.

## Provvolym

1 mL serum/plasma vid standardutförande. 
Instrumentet tar 4,0 µL prov. Vid första provuppsuget tas 8 µL
extra som slask. 
Tillkommer cirka 30 µL dödvolym.

## Provberedning och förvaring

Ocentrifugerat blodprov bör förvaras i rumstemperatur.

Inom 5 timmar från provtagningen bör serum/plasma vara avskilt från blodkropparna, utom för centrifugerat SST-rör som kan förvaras 2 dygn vid 2 - 8°C, centrifugerat PST-rör 1 dygn.

Centrifugering sker vid minst 1300 g i 10 minuter, för PST- och SST-rör rekommenderas 2000 g i 10 min alternativt 2400 g i 7 minuter.

Prov kan förvaras 7 dygn vid 2 - 8°C. 
Fryses vid < -15°C vid längre förvaring.

# Utförande

Se utförandebeskrivningar ”Architect...”.
Resultat < 20 µmol/L på patienter 18 år och äldre ska kontrolleras. Se till att inget instrumentfel föreligger.

# Felkällor

## Interferenser

Ingen interferens vid hemolys upp till 2 g/L, hemolys 2,0-5,0 g/L ger falskt låga värden, ca 10-20% under det korrekta. 
Ingen interferens vid bilirubin upp till 677 µmol/L, intralipid upp till 20 g/L, glukos upp till 333 mmol/L, askorbinsyra upp till 6,8 mmol/L samt kreatin upp till 7,6 mmol/L.

# Svarsrutiner

### Kreatinin

Enhet µmol/L.
Resultat lämnas alltid ut utan decimal. 
Resultat mindre än 9 µmol/L lämnas automatiskt ut som < 9 µmol/L.

Om serumindex för hemolys blir >2,0 kommer resultatet att åtföljas av kommentaren ”Hemolys i provet. Hemolys ger falskt låga värden”.
Om serumindex för hemolys blir >4,99 kommer resultatet att ersättas med ”Se kommentar” samt kommentaren ”Hemolys i provet, analys utförs ej”.

För kroppsvätskor som inte har en specifik beställningskod ska en kompletterande kommentar med uppgift om vilken kroppsvätska som analyserats läggas till resultatet.

### eGFR(Krea)

Enhet mL/min/1,73 m2 kroppsyta
Resultat lämnas alltid ut utan decimal.
Resultat mindre än 5 lämnas ut som <5 mL/min/1,73 m2 kroppsyta.
Resultat mer än 90 lämnas ut som > 90 mL/min/1,73 m2 kroppsyta.

## Referensintervall

### Kreatinin

Kvinnor: 45 - 90 µmol/L 
män: 60 – 105 µmol/L

barn: 
1 vecka – 4 veckor:	27 – 84 µmol/L
1 mån - 1 år:	18 - 48 µmol/L
2 - 5 år:	22 - 53 µmol/L

flickor:
6 - 10 år:	31 - 70 µmol/L
11 - 14 år:	36 - 70 µmol/L
15 - 17 år:	49 - 86 µmol/L

pojkar:
6 - 10 år:	31 - 76 µmol/L
11-14 år:	44 - 90 µmol/L
15-17 år:	55 - 106 µmol/L

Det individuella värdet bör relateras till muskelmassan.

### eGFR(Krea)

8 - 17 år:	90 - 130 mL/min/1,73m2 kroppsyta
18 - 50 år:	80 – 125 mL/min/1,73m2 kroppsyta
51 – 65 år:	60 – 110 mL/min/1,73m2 kroppsyta
≥ 66 år:	50 – 90 mL/min/1,73m2 kroppsyta

## Referensurvalsgrupp

### Kreatinin

Vuxna enligt NORIPs reviderade förslag (se ref. 5).
Barn: 
1 vecka – 5 mån: se referenslista nr 7
6 mån – 17 år: se referenslista nr 8

### eGFR(Krea)

Vuxna: se referefenslista nr 9
Barn: KS lablista 2014.

# Utrustning

## Instrument

Architect c8000 respektive c16000 från Abbott.

# Reagens

## Kemikalier / Kit

Creatinine (Enzymatic) kat.nr: 8L24-01 eller 8L24-02 från Abbott. Förvaras vid 2-8°C.

Reagens 1 innehåller Goods buffert pH 7,5, 25 mmol/L; kreatinas  12 kU/L; sarkosinoxidas  8 kU/L; askorbatoxidas  2 kU/L; katalas  200 kU/L; ESPMT (N-etyl-N-solfopropyl-m-toluidin), 0,47 mmol/L, 
detergent < 1%; gentamicin < 0,1%. 
Reagens 2 innehåller Goods buffert pH 7,5, 100mmol/L; kreatininas  300 kU/L; peroxidas  20kU/L; 4-aminoantipyrin, 2,95 mmol/L, detergent < 0,5%; natriumazid < 0,1%.
Reagensvolym R1: 180 µL, R2: 60 µL.

En förpackning innehåller cirka 830 respektive 3735 tester.
Reagenset är färdigt att användas. Hållbarhet i instrumentet är 60 dygn.
För övriga lösningar, se utförandebeskrivning ”Allmänna lösningar KKF”.

## Riskbedömning

Natriumazid ska handhas med försiktighet.

# Kalibrering

## Kalibrator

Analysen standardiseras med Clin Chem Cal, kat.nr: 6K3010, från 
Abbott. 
Som blank används vatten, vilket levereras automatiskt till kyvett via provnålen.

För beredning och förvaring, se utförandebeskrivning ”Architect, handhavande av kalibratorer".

## Spårbarhet

NIST standardreferensmaterial SRM 967, bestämda med IDMS (isotopspädningsmasspektrometri).

# Kvalitetskontroll

## Internkontroll

Liquicheck Nordic Unassayed Chemistry (Bio-Rad, humant ursprung, ca 75 µmol/L), samt Autonorm Liquid Human nivå 2 (Sero, humant ursprung, ca 350 µmol/L).

För beredning, förvaring och frekvens, se utförandebeskrivning "Architect, handhavande av kontroller".

För ny batch av kontrollmaterial analyseras den under minst fem dagar, helst med flera instrument varje gång.

## Externkontroll

EQUALIS allmän kemi, en gång/månad.

# Indikation/Medicinsk betydelse/Användningsområde

Kreatinin är anhydridformen av kreatin, som i form av kreatinfosfat 
utgör ett närförråd av kemiskt bunden energi i framförallt muskel-vävnad. 
GFR är ett mått på njurfunktion och avser volymen blodplasma som per tidsenhet renas fullständigt genom glomerulär filtration (mL/min), absolut GFR. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek, och därmed olika njurstorlek, brukar värdet normeras till kroppsytan 1,73 m2, s.k. relativ GFR (mL/min/1,73 m2). 
-Relativ GFR används för att värdera och gradera njurfunktionen 
genom att jämföra med ett referensintervall. 
-Absolut GFR är användbart vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration.

P-Kreatinin är en surrogatmetod som ger en grov skattning av njurfunktionen. Betydande skillnader ses när eGFR beräknas från cystatin C respektive kreatinin på en viss patient. I en del fall beror detta på kända faktorer som listas nedan, men i många fall kommer diskrepanser inte att kunna förklaras. Skillnaderna mellan eGFR baserat på 
cystatin C respektive kreatinin blir ofta större ju sjukare patienten är, 
t ex ses ofta stora skillnader på patienter på intensivvårdavdelningar.

P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa, vilket innebär att män har cirka 20% högre P-Kreatinin än kvinnor. Avvikande kroppskonstitution, t ex paralys, anorexi, immobilitet eller body-building påverkar halterna av kreatinin. Intag av kokt kött höjer kreatinin. Kreatinin påverkas också av en varierande andel tubulär sekretion (högre vid lågt GFR). Vissa läkemedel kan också påverka den tubulära sekretionen av kreatinin. Personer med diabetes mellitus i tidig fas liksom alkoholister har en ökad glomerulär filtration (GFR) och därmed relativt sett lägre plasmakoncentration av kreatinin än förväntat.

KKFs rekommendationer om kreatinin och cystatin C: KKF rekommenderar P-Cystatin C vid ett första möte med patienten då skattning av njurfunktion är av intresse, samt på patienter där man förväntar sig ett normalt eller lätt nedsatt GFR, t ex inom primärvård. Cystatin C fångar lättare upp patienter med lätt nedsatt njurfunktion i det s k kreatinin-blinda området. P-Kreatinin rekommenderas för att följa 
patienter med känd nedsättning av njurfunktionen över tiden. 
Iohexolclearance bör utföras då noggrannare bestämning av GFR krävs.

Osäkerheten i beräkningen av eGFR är störst vid högre GFR-värden. Estimaten är utvecklade för att hitta nedsatt glomerulär filtration och ett eGFR över 90 mL/min/1,73m² bör tolkas med försiktighet.

Vid ordination av läkemedel som utsöndras via njurarna är absolut GFR i ml/min viktigare att känna till. Detta görs genom att multiplicera det skattade ytkorrigerade GFR-värdet med patientens kroppsyta (m²) följt av division med 1,73. Det kan beräknas med hjälp av ett 
webbaserat verktyg som finns på länken http://www.egfr.se/eGFRse.htm. 
För beräkningen behövs relativ GFR samt patientens längd och vikt.

# Metodprincip

Enzymatisk metod.
Kreatinin hydrolyseras av kreatininas till kreatin. Kreatinet hydrolyseras därefter av kreatinas till sarkosin och urea. Från denna reaktion oxideras sarkosin av sarkosinoxidas till glycin och formaldehyd, vilket samtidigt producerar väteperoxid. Väteperoxiden reagerar med 4-aminoantipyrin och ESPMT i närvaro av peroxidas och ger upphov till färgämnet quinoneimin. Den resulterade absorbansförändringen vid 548 nm är proportionell mot kreatininkoncentrationen i provet. 
Metoden påverkas inte av ketosyror eller cefalosporiner, vilka interfererar med Jaffémetoden.

## Mätintervall

9 - 3536 µmol/L. 
Vid högre resultat späder instrumentet automatiskt provet 1:2 och analyserar om det. 
Är provet fortfarande för högt (>7072 µmol/L) späds provet manuellt med 0,15 mol/L NaCl.

## Storhet

Substanskoncentration.

# Mätosäkerhet

Rutiner för hur mätosäkerheten tas fram beskrivs i Verksamhetshandboken kapitel 6. Mätosäkerhet vid två nivåer finns angivet i ett separat dokument för hela KKF.

# ”Bra att veta”

Analysnummer 2997.

### Pt-GFR(krea)

För alla P-kreatinin på pat 8 år eller äldre räknar Flexlab ut ett eGFR(krea) enligt formeln Lund-Malmö reviderad (6):

Man P-Kreatinin <180 µmol/L:

EXP(((2,56+0,00968*(180-P-Kreatinin))-0,0158*ålder+0,438*LN(ålder)))

Man P-Kreatinin ≥180 µmol/L:

EXP(((2,56-0,926*LN(P-Kreatinin/180))-0,0158*ålder+0,438*LN(ålder)))

Kvinna P-Kreatinin <150 µmol/L:

EXP(((2,5+0,0121*(150-P-Kreatinin))-0,0158*ålder+0,438*LN(ålder)))

Kvinna P-Kreatinin  ≥I50 µmol/L:

EXP(((2,5-0,926*LN(P-Kreatinin/150))-0,0158*ålder+0,438*LN(ålder)))

# Hänvisningar

## Referenser

- Widmann, Frances K,. Clinical Interpretations of Laboratory Tests, F.A. Davis Company, Philadelphia, pp. 246-247.

- Henry, J.B., Clinical Chemistry Principles and Technics, 2nd edition, Harper and Row Publisher, Hagerstown, MD, p. 550, 1974

- Kitdokumentation från Abbott.

- Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, åttonde upplagan sid 117-120.

- Mårtensson A et al. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64, 439-442.

- Nyman et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2013 Dec 12:1-10

- Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric reference intervals. 6th ed. Washington, DC: AACC Press, 2007.

- Ridefelt P, Aldrimer M, Rödöö PO, Niklasson F, Jansson L, Gustafsson J, Hellberg D. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012; 50: 845-51.

- Aurell et al. Glomerulär filtration – främsta måttet på njurfunktion. Läkartidningen 2002;38:3686-94.

## Valideringar

Valideringsdokumentation

# Dokumenthistorik

| Version | Orsak / ändring | Senast ändrad av |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 2005-01-24: Byte från Advia 1650 till Architect c8000, samma reagens. | Birgitta Wande |
| 3.1 | 2005-10-03: Tidigare ref.int: vuxna: 69-113; 2 mån-2 år: 18-35. 2-12 år: 27-62; 12-16 år: 44-88. Byter till NORIP:s referensintervall kv: 50-90; m: 60-100; 1v-2 mån: 22-83; 2 mån-2 år: 13-30; 2-12 år: 22-57; 12-17 år: 39-83. Samtidigt faktoriseras metoden för att stämma med kalibrering med kreatininfritt serum, vilket inte kan göras praktiskt. | Birgitta Wande |
| 1 | Införd i Centuri | Anders Edström |
| 2 | Tillagt koder för dialysatpåse 1-5. Tillagd spårbarhet. | Birgitta Wande |
| 3 | Bytt från Synermeds Jafféreagens till Abbotts enzymatiska reagens. | Birgitta Wande |
| 4 | Lagt till MDRD-beräkningen | Birgitta Wande |
| 5 | Lagt till hemolyskommentering | Birgitta Wande |
| 6 | Lagt till kontroll vid resultat <20 för vuxna | Birgitta Wande |
| 7 | Ändrat barnreferensintervall | Birgitta Wande |
| 8 | Lagt till automatisk beräkning av eGFR(Krea) enligt LM-rev formel | Birgitta Wande |
| 9 | 2014-06-18 justerat nedre gränsen för vilka barn som får beräknat eGFR från 2 till 8 år och uppåt | Peter Ridefelt |